离心机技术参数

1.最高转速≥5500r/min ；

2.转速精度≤±10r/min；

3.最大相对离心力≥4904xg；

4.可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；

5.最大容量：≥4×750ml，一次性可分离不少于28支50ml、76支15ml尖底离心管、152支5/7ml采血管，可选配120孔自动脱帽适配器。

6.定时范围：1 s-99min59s、1 min-99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；

7.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；

8.驱动系统：交流变频电机驱动；

9.控制系统：7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）高清触摸屏控制；可快速设置转速或离心力，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。

10.可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。

11.可选中不少于五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。

12.自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

13.安全性能：

13.1具有航空不平衡检测技术，实时检测离心时不平衡状态，对离心机失衡时进行有效保护。

13.2具有超速、超温、门盖、通讯、转子识别、电机过热等多种保护措施，确保人身机器安全。

13.3具有自动吸合电子门锁，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障。

14.材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金；

15.可配备经第三方认证的气密性圆杯/方杯、角转子(提供第三方相应证书),有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌。

16.点动功能：有

17.转子识别：有

18.外形尺寸（长×宽×高）：不超过590*740*850mm，净重≤130kg；

19.配置要求：方形吊篮转子（气密性）配124*5/7ml采血管适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3345xg）；