- 嵌入式空气消毒机器参数1

- 一、产品名称

医用等离子体空气消毒器

二、适用场所

普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、重症监护病区、消毒供应中心、无菌物品存放区、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

三、技术参数

消毒方式：等离子体 + 静电吸附，配合活性炭与初效过滤器，去除异味、挥发性气体及粉尘。

材质结构：优质冷轧钢板，阻燃、防尘、耐用。

外观尺寸：≤655×655×325mm，嵌入式安装。

人机共存：可在有人环境下连续消毒，安全无害。

整机重量：≤25kg；额定循环风量：600m³/h；适用空间：≤60m³。

额定功率：110W±11W；电源：AC220V，50Hz。

关键性能要求

等离子体电场强度 ≥8500V

等离子体密度 ≥5.6×10¹⁸ m⁻³

使用寿命 ≥50000h

防水等级：IPX2（GB/T4208-2017）

耐高温：85℃/2h（GB/T2423.2-2008）

负离子密度 ≥4.82×10⁷ 个/cm³

臭氧泄露量 ＜0.015mg/m³（1h持续工作）

四、净化消毒效果（需提供检测报告）

杀灭率（白色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）＞99.9%

病毒杀灭率（冠状病毒、流感病毒等）＞99.99%

PM2.5去除率（1h）＞99.99%

甲醛、氨、苯、TVOC等净化效率 ≥95%

60m³空间内1h后，空气菌落总数＜4CFU/皿（15min）

符合《医院洁净手术部建筑技术规范》空气洁净度8级要求

无毒无刺激，通过相关生物安全性试验

五、功能要求

远程红外遥控，时间显示，故障报警，累计时间查询

高、中、低三档风速，手控/遥控可选，支持定时/临时模式

定时消毒程序 ≥6组

故障报警功能（等离子模块、过滤器、风机）

产品需通过ISO9001与ISO13485双认证