输液信息采集系统-参数（一拖五）

一、输液信息采集系统

- 输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证

- 输液信息采集系统配置6个通道且可以2个基本通道进行叠加，配置2台输液泵，3台注射泵，泵即插即用，与系统数据无缝连接

- 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

- 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

- 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

- 可升级通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

二、注射泵

- 注射泵需通过NMPA三类注册证

- 注射精度≤±1.8%

- 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- 可升级TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

- 可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- ⭐具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 整机重量不超过1.7kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

三、输液泵

- 输液泵需通过NMPA三类注册证

- 支持输血功能

- 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

- 可升级肠内营养液输液功能

- 输液精度≤±5%

- 速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

- 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

- 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

- 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值最低可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

- 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

- 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警

- 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- 信息储存：可存储3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 整机重量不超过1.85kg