数字心电图机技术参数

一、网络与传输

1、支持与医院现有心电系统集成，实现心电数据的统一存储与统一管理；

2、支持远程会诊功能，病历可通过本机进行发送与接收，实现会诊；采集完成后，通过有线、WIFI或物联网卡发送至心电会诊中心进行会诊，诊断结论可通过电脑进行查看打印。

二、主要功能

- 显示屏：≧10英寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素；

- 支持本机打印热敏纸报告功能，热敏纸规格210mm卷纸，便于无网状态下的单机运行；

- 数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘；

- 具备运行、充电、状态、传输四个指示灯，方便医护人员实时掌握设备运行状态；

- 具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。

- 支持下载心电图报告，并本机热敏打印。

- 主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。

- 具备导联脱落功能，可提示导联脱落；

- 具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；

- 具备用户访问控制，用户类型:急诊用户、操作员、管理员和工程师(要求提供医疗器械注册证及其附页证明)。

- 心电设备支持一分钟节律采集模式(要求提供医疗器械注册证及其附页证明)。

三、主要技术指标

- 共模抑制比：≧100dB；

- 耐极化电压：±980mV；

- 频响范围：0.05-500Hz；

- 输入阻抗：≥120MΩ；

- 定标电压：1mV土1%；

- 灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%；

- 走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%；